附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 润滑脂宽温滴点测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 庞永敏 |  |  | 联系电话 |  | 13917277859 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 上海佳航仪器仪表有限公司、山东盛泰仪器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | £安全 £节能 £环保 □自主创新 █其他 行业需求 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义: 润滑脂宽温滴点测定仪是一种由恒温金属浴、光电检测装置、滴点装置等组成，用于测量润滑脂高温滴点温度的试验仪器。滴点反映了润滑脂在受热情况下达到一定流动性，失去润滑作用时的温度，它是评估润滑脂耐温性能的重要指标，当润滑脂的使用温度接近滴点温度时，润滑脂的结构就会遭到破坏。润滑脂宽温滴点测定仪在石化企业、检验检测机构中广泛使用，但国内目前没有规程规范对其做出计量性能的要求。这导致了仪器生产企业、使用机构、质检机构等单位自行编制的核查方法不统一、误差要求不一致，最终影响了产品检验结果的判定。因此，迫切需要制定合适的润滑脂宽温滴点测定仪的校准规范。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 润滑脂宽温滴点测定仪在石化企业、科研院所、检测机构都有较广泛的应用，编制润滑脂宽温滴点测定仪校准规范，能够有效解决仪器的量值溯源问题，确保仪器量值准确，为仪器的性能评价提供依据。制定润滑脂宽温滴点测定仪校准规范，填补国内相关计量技术规范空白，满足市场校准需求，完善石化行业量值溯源体系，为石化行业的快速发展提供技术保障。 - 查新结果： 经查询，国家、本行业或其他行业均未见相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围： 本次制定的校准规范主要适用于满足GB/T 3498-2008《润滑脂宽温度范围滴点测定法》的润滑脂宽温滴点测定仪的温度和升温速率等参数计量特性的校准。 - 计量特性的技术指标： 以Digipol-JHD70型、SH3498型、润滑脂宽温滴点测定仪为依据，拟确定的主要计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 温度示值误差; ≤±1℃. 2; 温度均匀性; ≤±3℃. 3; 升温速率; (1~1.5)℃/min. - 主要测量标准的技术指标： 序号; 设备名称; 技术指标. 1; 多路温度数据采集仪; 测温范围（0~400）℃，分度值0.1℃，其扩展不确定度不大于被校设备最大允许误差的1/3。. 2; 电子秒表; （0.1~3600）s , 允许误差：±0.5s/d。. - 技术原理： 将被检设备的温度控制器设定到所要求的标称温度，并将多路温度数据采集仪的温度传感器安装在每个测试孔的规定位置。温度稳定后，每隔1min记录标准器各路传感器的温度值，重复记录3次，从而校准润滑脂宽温滴点测定仪的温度示值误差和温度均匀度。在升温过程中，当金属浴低于设定温度17℃时，启动电子秒表，记录仪器升温至设定温度的所用时间，从而校准润滑脂宽温滴点测定仪的升温速率。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 经查阅，参考的GB/T 3498-2008《润滑脂宽温度范围滴点测定法》、GB/T 4929-1985《润滑脂滴点测定法》等标准主要描述的是仪器在检测过程中应具备的条件和要求、以及相关试验和判定的方法，未涉及仪器的校准和检定等相关内容。制定该标准与国家现行的法律法规、标准、技术规范保持一致。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 查询相关专利和文章，制定的规范无知识产权归属问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。