附件3：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 长波信号模拟器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 程翊昕 |  |  | 联系电话 |  | 18092571225 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 中电科瑞测（西安）科技服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 一、目的 长波信号模拟器是长波信号（罗兰C信号）的产生设备，其在长波信号系统建设和长波信号接收机研制和应用中占据重要地位。 - 意义 长波信号模拟器的作用主要有以下几点： （1）作为信号源为长波信号接收机的研制和调试提供模拟的激励信号； （2）用于长波信号接收机的时延标定和校准； （3）用于定检和测试长波信号接收机的工作状态和性能指标。 三、查新结果 《GJB 8917-2017 长波授时技术要求》，该规范规定了长波授时系统发射授时信号时间准确度的技术要求，但未规定长波授时信号的校准方法。 《GJB 12752-1991 船用罗兰C接收设备通用技术条件》本标准规定了船用罗兰C信号的技术要求以及试验方法和检验规则。该规范主要针对接收设备，并未对模拟器做出测试方法要求。 《GJB 9210-2017 长波定时接收机通用规范》，本标准规定了长波定时接收机的要求，适用于符合数字罗兰C授时信号的地面和舰船等长波定时接收机。该规范同样是针对接收设备，并未对模拟器做出测试方法要求。 四、社会效益和推广应用前景 目前国家和行业均没有适用于长波信号模拟器的检定规程和校准规范，本规范可适用于新制造、新购进、使用中和维修调整后长波信号模拟器的校准。因此，为了使长波信号模拟器的计量有确定的校准依据，实现长波信号模拟器的量值溯源，亟须编制此规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围 本规范可适用于新制造、新购进、使用中和维修调整后长波信号模拟器的校准。 - 计量特性 - 长波信号参数 频率：100kHz±10kHz； 包周差（ECD）可调范围：-5µs～+5µs，最大允许误差：±0.2µs； 重复周期（GRI）可调范围：40000µs～99900µs，最大允许误差：±100ns； 长波信号电平可调范围：20dBµV～114dBµV，最大允许误差：±2dB； 副台延迟可调范围：0～3000µs，最大允许误差：±100ns； （2）天波参数 天波延迟可调范围：20µs～100µs，最大允许误差：±100ns； （3）随机噪声参数 随机噪声电平可调范围：20dBµV～82dBµV，最大允许误差：±2dB； - 主要测量标准的技术指标； 3.1频谱分析仪 - 频率范围：20Hz～3GHz； - 电平测量范围：-120dBm～+20dBm； - 电平测量最大允许误差：±0.5dB； 3.2 数字示波器 - 频带宽度：DC～100MHz； - 采样速率：1GS/s； - 存储深度：10Mbit； - 简要描述主要计量项目的技术原理 （1）频率参数校准 使用频谱分析仪搜索长波信号载波中心的峰值点频率进行测量。 （2）电平参数校准（长波信号电平、随机噪声电平） 测量长波信号电平使用频谱分析仪对长波信号进行0 span扫描后，搜索电平峰值点进行测量。 测量随机噪声信号电平使用频谱分析仪设定测量的噪声信号带宽后，测量带内的功率谱密度，再使用功率谱密度与噪声带宽相乘得到噪声电平值。 （3）包周差、重复周期、延迟参数校准 使用数字示波器进行数字检波。由于高性能的数字示波器的采样率、上升时间均高于被测设备要求，因此可以直接采集原长波信号，保证信号的真实性，再进行数字包络检波，得到脉冲包络，最后再进行脉冲延时和波形的测量。 测量包周差还需要取得包络内载波信号的过零点位置，再与脉冲包络起始后30μs点比较计算得出包周差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 国外仅有相关长波模拟器的性能手册，缺乏相关校准规范。我国目前尚未制定和颁布长波信号模拟器的检定规程和校准规范，因此亟须起草关于长波信号模拟器的技术规范，以指导国内计量检测机构开展对长波信号模拟器的计量工作，填补国内空白。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 不涉及知识产权和专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。