附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 阀门流量性能试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王泽 |  |  | 联系电话 |  | 13335402521 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 石家庄开发区中实检测设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 得益于现代社会高速发展，城镇化率不断提高，各种阀门的应用越来越普遍，在社会公共基础建设及企业生产加工过程中都有广泛应用，应用领域涵盖建材、石油、化工、冶金、电力、水利、城建、消防、机械、煤炭、食品等各行各业。阀门行业蓬勃发展，行业竞争日益激烈，对阀门质量的要求也越来越规范。 无论是金属阀门还是塑料阀门，在使用过程中，阀门良好的流通性能都至关重要，为加强对阀门行业的质量监督管理，准确测定阀门的流量系数和流阻系数对于提高或改良通用阀门流通能力、等方面有较大意义。 阀门的流量系数是指单位时间内、 在测试条件中管道保持恒定的压力， 管道介质流经阀门的体积流量， 或是质量流量。 即阀门的最大流通能 力。是衡量阀门流通能力的重要指标，流量系数越大，说明流体流过阀门时的压力损失越小。阀门的流阻系数ζ取决于阀门产品的尺寸、结构以及内腔形状等。阀门的流量系数和流阻系数可以体现出介质在通过阀门时阀门对介质流通的影响。 各型式规格阀门流量系数和流阻系数也是阀门生产厂家、科研院所，学校，质检中心等领域所需的重要参数。 目前热塑性塑料阀门流量系数、流阻系数测定仪的各方面性能主要依据国家标准GB/T 30832-2014 《阀门 流量系数流阻系数试验方法》，该标准对热塑性塑料阀门的流量系数、流阻系数测定提出了一定要求和试验方法，但是对于相关实验装置的检验和校准并未提供详尽要求。 该测试装置主要对阀门进行流量系数和流阻系数的测定，包含差压传感器、压力传感器、温度传感器、电磁流量计、流量调节阀等多个部件，目前，虽然针对其单个部件均有相关检定规程，但由于设备结构等方面不同也会对试验结果造成一定误差，关于该设备整体的技术要求还未统一规范，影响实验结果的可靠性。因此，统一该监测装置的校准规范对于提升产品质量有重要意义。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于依据国家标准GB/T 30832-2014 《阀门 流量系数流阻系数试验方法》要求设计的对阀门流量系数、流阻系数进行检测的装置及设备。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： 2.1关键部件参数 2.1.1压差测量仪表的精度 2.1.2压力测量仪表的量程及精度 2.1.3温度测量仪表的量程及精度 2.1.4流量测量仪表的精度 2.1.5流量调节阀的调节精度 2.2设备管路结构应符合规范中结构图要求 1-泵站及压力水源：可使用干净的生活用水，保持充足水源，通过泵站增压至所需压力，泵站最小运行压力不低于0.6MPa，最小流量按待测试样试验过程中雷诺数不低于40000计算，试验过程中水温应保持在5°C~40°C范围内，测量管道内水的温度变化应保持在±3°C以内，以免影响其运动粘度等实验参数。 2-温度测量仪表：可采用温度传感器或水银温度计，量程不小于0-50°C，分辨率不低于±1°C。 3-管道：各部分管道长度及表面要求应符合标准GB/T 30832-2014 《阀门 流量系数流阻系数试验方法》。 4-流量测量仪表：对于公称尺寸不大于DN500的阀门试验系统，流量测量仪表可采用可测量水介质的电磁、涡街或文丘里等流量测量仪表，精度等级不应低于1.0级。 5-压差测量仪表：对于公称尺寸不大于DN500的阀门试验系统，可采用压差传感器或者水银U形管，压差传感器精度等级应不低于1.0级。 6-压力测量仪表：可采用压力表或压力传感器，量程不低于0.6MPa，精度等级应不低于1.0级。 7-取压孔：取压孔的设置应符合标准GB/T 30832-2014 《阀门 流量系数流阻系数试验方法》中的要求，最后汇集合成的总取压孔接管口应水平方向放置，总取压口及其连接管路的内径应不小于各取压口直径的2倍。 8-流量调节阀：用于通过调节流量，读取不同流量值下的各项参数，最后进行计算，分析实验结果，流量调节阀精度应尽可能高，单次调节分度内流量变化范围应不超过当次流量的5%。 3. 计量技术规范的计量项目： 压力、压差、流量、温度、管道长度，管道结构和管道规格。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内外对该检测设备无相关校准规范，我国国标GB/T 30832-2014 《阀门 流量系数流阻系数试验方法》中对该检测设备有相应的系统要求，但还未达到检定规程的要求，不足以进行量值溯源。 本校准规范中所涉及的技术要求，关键参数要求与国家标准一致，同时对标准中未明确要求的部分参数进行研究并最终确定。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。