电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 避雷器放电计数器校验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 朱镇杰 |  |  | 联系电话 |  | 13602228246 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万 |
| 参加单位 |  | 金冠电气股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █ 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 避雷器用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害，避雷器用放电计数器是用来监测避雷器放电动作。避雷器放电计数器在正常电压下运行，计数器不动作，当避雷器通过雷电波、操作波和工频过电压时，计数器动作一次。避雷器放电计数器校验仪用于校验各种避雷器放电计数动作的可靠性，一般具备“计数器动作次数校验”和“毫安表校验”功能模式。常见的避雷器放电计数器校验仪均为标准冲击电流法，即校验仪产生8/20μs、100A或以上的冲击电流波作用于放电计数器，检查计数器动作是否正常。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 避雷器放电计数器校验仪广泛应用于发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等各种条件下避雷器放电计数器的动作性能检查。国内有很多的电力设备公司等生产类型、型号繁多的避雷器放电计数器校验仪，制定统一的可行的计量特性要求和计量方法非常重要。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 目前国家、军工、行业、地方均没有避雷器放电计数器校验仪的检定规程或校准规范。编制本规范为避雷器放电计数器校验仪的校准提供完善而有效的计量技术依据非常必要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 本规范适用于避雷器放电计数器校验仪的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以珠海蓝网电气设备有限公司生产的LWF 7511避雷器放电计数器校验仪和武汉国电西高电气有限公司的FCZ-V避雷器放电计数器校验仪以及苏州华电电气股份有限公司生产的ZGS-J2雷电计数器校验仪为典型仪器，并结合避雷器放电计数器相关标准为依据，提出避雷器放电计数器校验仪的计量特性。 1）LWF 7511避雷器放电计数器校验仪的技术指标及外观如下： - FCZ-V避雷器放电计数器校验仪的技术指标及外观如下 - ZGS-J2雷电计数器校验仪的技术指标及外观如下： 4）参考典型仪器技术参数和使用需求，避雷器放电计数器校验仪的计量特性如下： (1)直流电压 范围：(200~1600)V，最大允许误差：±3%。 (2) 短路电流峰值 不小于100A (3)短路电流波前时间 标称值：8μs，最大允许误差：±20%。 (4)短路电流持续时间 标称值：20μs，最大允许误差：±20%。 (5) 交流电流 范围：(0.1~30)mA，最大允许误差：±1%。 - (6) 动作次数计数功能检查 - 3.主要测量标准的技术指标 - 交流数字电流表 电流范围：(0.1~30)mA，最大允许误差：±0.2%。 - 直流数字高压表 电压范围：(0.1~2)kV，最大允许误差：±1%。 - 数字示波器 幅值测量范围：1mV~20V，幅度测量最大允许误差±1.5%； 带宽不小于100MHz； 时基最大允许误差±1×10-4。 - 电流变换器 脉冲电流峰值测量范围：（50~2000）A；转换系数最大允许误差：±2%； 带宽不小于1MHz。 4.简要描述主要计量项目的技术原理 1）直流电压 用直流数字高压表对被校避雷器放电计数器校验仪的直流输出电压进行校准。 2）冲击电流峰值 将电流转换器与数字示波器连接，电流转换器与对被校避雷器放电计数器校验仪输出端相连，直流测量对应的短路电流峰值。 3）冲击电流波前时间 测量峰值电流波形的10%到90%的时间间隔t1，则波前时间t=1.25*t1。 4）冲击电流持续时间 测量峰值电流波形上升的50%峰值和下降到50%峰值两点之间所对应的时间间隔t2，则短路电流持续时间t=1.18*t2。 5）交流电流 用交流数字电流表对被校避雷器放电计数器校验仪的电流校验输出功能进行校准。 6）动作次数计数功能检查 设置被校避雷器放电计数器校验仪的输出动作次数，启动输出后被校避雷器放电计数器校验仪能够输出对应动作次数的信号。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | £国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 目前国内有JB∕T 10492-2011 《金属氧化物用避雷器监测装置》适用于金属氧化锌（避雷器）用监测装置、避雷器用监测器、避雷器用放电计数器的检验并规定了技术要求、试验方法、检验规则等内容。本规范参考了JB∕T 10492-2011 《金属氧化物用避雷器监测装置》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》中的参数范围。另外JJF 1741-2019《浪涌(冲击)模拟器校准规范》只规定浪涌短路电流的校准方法、技术要求等内容，但输出原理及输出范围与避雷器放电计数器校验仪不同，且未对直流电压、计数功能检查、交流电流校验功能作出相关规定。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。