附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 短波长X射线衍射内部应力分析仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国兵器工业第五九研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 郑林 |  |  | 联系电话 |  | 13320226263 |
| 任务年限 |  | 2022-2023年 |  |  | 申请经费 |  | 万元 |
| 参加单位 |  | 北京科技大学、北京理工大学、中国矿业大学 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 ■节能 ■环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 短波长X射线衍射内部应力分析仪采用小型化的W、Au靶等重金属靶X射线源或者高能同步辐射装置作为光源，无损检测厘米级厚度的晶体材料/构件内部（残余）应力及其分布，该技术及其仪器已在企业、高校、研究院所等的钢铁、铝合金、钛合金等金属材料和焊接、热处理、铸造、3D打印、装配件、单晶叶片等零部件上实现了广泛应用。 中国兵器工业第五九研究所基于光的波粒二象性原理，采用W、Au靶等重金属靶X射线管作为光源，发明了SWXRD-1000型/2000型短波长X射线衍射内部应力分析仪；而西方发达国家是采用辐射强度高6个以上数量级的高能同步辐射装置作为光源，研制了短波长X射线衍射内部应力分析仪。该仪器及其方法无损检测内部（残余）应力的用户越来越多，应用的材料和零部件越来越广泛，为技术研究、交流和应用提供指导和支撑，以及规范短波长X射线衍射内部应力分析仪的校准以及使用中的检验，保障短波长X射线衍射内部应力分析仪定点无损检测晶体材料/构件内部（残余）应力的可靠度和准确度，急需形成仪器校准规范。 内部（残余）应力直接影响材料/构件的加工、抗变形、抗应力腐蚀等性能，短波长X射线衍射内部应力分析仪校准规范的制定，进一步保证测量获取的数据真实、可靠，支撑工艺、材料筛选等研究；促进该测量方法应用于研发、生产领域，实现向现实生产力的转化，产生良好的经济和社会效益；促进该技术的发展，促进相关测试技术的研发，增进各单位之间的技术交流，共同促进本技术的进步，助力我国向“制造强国”进军。 经调研、查新，目前，短波长X射线衍射内部应力分析仪器没有国家、行业的校准规范，急需填补短波长X射线衍射内部应力应力分析仪器校准规范的国内外空白。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于短波长X射线衍射内部应力分析仪的首次测试、后续校准以及使用中的检验，用以保障设备定点无损检测晶体材料构件内部（残余）应力的可靠性和准确度。 2.以典型仪器或实验设备（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以中国兵器工业第五九研究所研制的SWXRD-1000型/2000型短波长X射线衍射内部应力分析仪为例，主要计量特性的技术指标： 1）短波长特征X射线的波长：0.0208992nm； 2）管电压：20～225kV；最小刻度单位：0.1kV； 3）管电流：0.5～13.3mA；最小刻度单位：0.05mA； 4）可测样品厚度：不大于40mm铝当量厚； 5）无应力铝粉应力的测试误差：±25MPa。 3. 以中国兵器工业第五九研究所研制的SWXRD-1000型/2000型短波长X射线衍射内部应力分析仪为例，主要计量标准的技术指标： 1）准确度（示值最大允许误差）:±15MPa； 2）稳定度（检测重复度）：10MPa； 3）灵敏度（分辨力）：±5MPa； 4）可靠性（MTBF）：3个月； 5）响应特性：0～600MPa。 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 依据晶体衍射原理，结合晶格应变与宏观应变相一致的假定，以及弹性力学理论，一束短波长X射线穿透构件路径上存在应力处的晶体物质衍射峰会出现偏移，由此可以利用（hkl）晶面的衍射角变化检测被测构件内部（残余）应力值。 短波长X射线衍射内部应力分析仪器，基于布拉格方程，采用已知单一波长的短波长X射线衍射，通过平移、转动被测样品，定点测量被测样品内部晶体材料的衍射晶面（hkl）间距d及其变化Δd，可以测得不同方向的晶格应变εhkl，再由胡克定律计算得到应力，从而无损检测晶体材料构件任一部位的内部应力。 发出波长λ<0.03nm强穿透性短波长X射线的该仪器辐射源，既可以是广泛使用的重金属靶X射线管，也可以是高能同步辐射装置，其中，采用重金属靶X射线管作为辐射源的仪器，是中国兵器工业第五九研究所基于光的波粒二象性原理，利用光子能量分析的方法，无强度衰减地选取了单一波长的短波长特征X射线（如WKα1、UKα1等）；针对强织构多晶材料及单晶材料构件，采用了中国兵器工业第五九研究所提出的极密度极大值法，进行内部残余应力的无损检测。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | ■国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 本规范涉及的短波长X射线衍射内部应力分析仪原理完全不同于现有只能无损检测表面应力的传统X射线应力分析仪，明显不同之处在于：一是本申报仪器规范的仪器采用X射线波长不同于传统的X射线应力分析仪，所采用X射线的波长小1个数量级；二是本申报仪器规范的仪器采用方法不同于传统的X射线应力分析仪，所采用检测方法主要是d0法、极密度极大值法。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况：无 3.本项目来源主要依托两个国家重点工程项目： （1）国家XXX-6重点工程：XXX短波长X射线衍射装备的研发； （2）国家科技部NQI专项：多维度应力场高准确度定量表征与测量关键技术研究（2021YFF0600500） |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。