附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电动乘用车电池更换站校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | - 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■ 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 沈 莉 |  |  | 联系电话 |  | 13004177905 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | 安全■节能 环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着新能源汽车的发展，电动乘用车电池更换站已被广泛使用。乘用车电池更换站是为电动汽车自动提供更换电池的设备。目前，换电模式具备降低购车成本、提高补能效率两大优势。相比充电模式，换电时间能够压缩至几分钟以内，极大程度提高效率；车电分离后新能源汽车可除去电池费用由高价转为平价降低成本；此外换电过程中还能更好利用峰谷电价差降低电费；换电站对电池进行集中监测能够延长电池寿命。因此，我国后续会继续鼓励换点政策。就蔚来汽车一家，预计到2023年，全国电动乘用车电池更换站将超过900个。 电动乘用车电池更换站主要涉及扭矩、电压、电流、温度、绝缘电阻等核心计量参数，其准确性直接影响到电动车和乘客的安全性，目前暂无计量校准规范，因此，申请该项目的制定工作。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 本规范适用于使用中电动乘用车电池更换站的校准。 计量原理： - 更换（拧紧）部分：使用标准扭矩传感器串联，一端与拧紧装置动力输出端口连接，一端连接至螺栓模拟组件。螺栓模拟组件通过固定板工装与现场机械臂固定。驱动拧紧装置，对螺栓模拟组件进行紧固，完成拧紧紧固步骤后，比对标准传感器输出值与设定扭矩间的误差。 - 电气部分：基于霍尔原理，搭建高精度电能质量分析系统，针对不同电池充电工况，覆盖恒流充电、恒压充电模式。 - 安全部分：采用标准表法，对换电接口等涉及安规要求的部件进行绝缘电阻、耐电压的校准。 校准用主要设备： 序号; 校准设备; 测量范围; 准确度/最大允许误差/不确定度. 1; 功率分析仪; 直流电压：10V~1000V 直流电流：10A~20A; 直流电压MPE：±0.1% 直流电流MPE：±0.3%. 2; 电流传感器; 直流电流：10A~1000A; 直流电流MPE：±0.3%. 3; 数字多用表; 直流电压：10V~1000V; 直流电压MPE：±0.1%. 4; 标准扭矩仪; （1～500）Nm; 准确度 ±1%. 5; 绝缘电阻表; (1MΩ~5GΩ); 20级. 6; 耐电压测试仪; ACV:(0~5kV),DCV:(0~5kV);DCA/ACA(0~20mA); MPE:±5%. 校准主要参数及技术指标： 序号; 模块; 校准参数; 测量范围; 计量特性. 1; 充电机; 输出直流电压; （100～1000）V; MPE:±0.5%. 输出直流电流; （10～1000）A; MPE:±1%. 2; 电池箱更换设备; 紧固扭矩; （1～500）Nm; 示值相对误差:±3% 示值重复性:±3%. 3; 电池存储; 温度; （-40～60）℃; MPE:±1%. 4; 电气安全; 绝缘电阻; (1MΩ~5.5GΩ); MPE:±20%. 耐电压; ACV:(1~5kV),DCV:(1~5kV); MPE:±20%. |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 申请电动乘用车电池更换站校准规范的起草，建立电动乘用车电池更换站的校准方法，保障电动汽车及乘客的安全，为换电技术的提供基础性保障。未涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。