附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 光纤翘曲测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | -- |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 傅栋博 |  |  | 联系电话 |  | 13691246249 |
| 任务年限 |  | 2022年至2024年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 光纤翘曲是在光纤拉丝过程中所形成的弯曲特性，是指剥除涂敷层的裸纤在不受外力时的自然状态下的弯曲半径。光纤翘曲特性直接影响着光纤熔接质量的好坏。尤其是带状光纤以及多芯光纤的熔接对光纤翘曲特性提出了更高要求。 目前光纤翘曲测试仪已经广泛用于光纤光缆制造厂，光纤翘曲测试仪校准的市场需求逐年增加，而国内外缺乏专门针对光纤翘曲测试仪校准的技术文件，无法正常开展光纤翘曲量值溯源工作，不能满足光纤光缆厂以及我国光纤网络基础设施高质量建设需要，因此亟需制定《光纤翘曲测试仪校准规范》，其目的就是要解决光纤制造业行业面临的光纤翘曲参数无法量值溯源问题，指导计量机构正确开展光纤翘曲测试仪的计量校准，使得光纤产品具有高的品质保证。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 《光纤翘曲测试仪校准规范》制定完成后，可指导计量机构正确开展对光纤翘曲测试仪的校准工作，对控制光纤产品的生产质量提供技术保障，同时也能够助推我国信息基础设施高质量建设，保证5G、宽带中国建设高速高效推进。该行业计量校准规范的发布实施，将在计量业务发面给各计量机构带来可观收益，同时在光纤测试仪表质量管控和促使计量校准工作有法可依方面也能够产生良好的社会效益。 - 查新结果 目前国内外没有相应的校准规范，因此制定光纤翘曲测试仪校准规范就变得尤为重要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围： 本规范适用于光纤翘曲测量范围为（1～100）m的光纤翘曲测试仪的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：PK2311 计量特性的技术指标为： - 测量范围：（1～100）m - 最大允许示值误差：8% - 重复性：≤1.5% - 再现性：≤3.0% - 主要测量标准的技术指标： 光纤翘曲标准器技术指标： - 最大允许误差：4% - 稳定性：≤0.5% - 主要计量项目的技术原理 1. 光纤翘曲示值误差 按图1所示，利用光纤翘曲标准器来校准光纤翘曲测试仪，记录测试仪显示值，进行多次测量取平均值，与光纤翘曲标准器的标准值之差为光纤翘曲示值误差。 图1 光纤翘曲标测试仪校准示意图 2. 重复性 校准装置连接图同图1，光纤翘曲标准器在测量过程中不取出进行多次测量计算标准偏差为重复性。 3. 再现性 校准装置连接图同图1，每次测量完成后，将光纤翘曲标准器取出重新放置于测量仪器进行多次测量，计算标准偏差为再现性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 目前国内外均没有光纤翘曲测试仪的校准规范，造成国内无规范可依的局面。光纤翘曲测试仪主要厂商为美国Photon Kinetics公司，国内相关厂家的产品较少，通过校准规范的制定，以及校准业务的开展，能够规范计量校准市场，助推光纤翘曲测试仪的国产化。实验室在光纤参数校准方面进行了长期研究和多年积累，并进行了大量实验，具备校准规范的制定条件，通过行业校准规范的制定，可以推广校准技术的普及，并推动光纤翘曲测试仪在光纤光缆制造、信息基础设施建设领域的应用。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年1月18日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年1月18日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年1月18日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。