附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 射频与微波环行器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | -- |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 牟丹 |  |  | 联系电话 |  | 15001387698 |
| 任务年限 |  | 2022年至2024年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 射频与微波环行器是将进入其任一端口的入射波，按照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端口的多端口器件。环行器是有数个端口的非可逆器件。例如：从1端口输入信号，信号只能从2端口输出，同样，从2端口输入的信号只能从3端口输出，以此类推，故称作环行器。射频与微波环行器广泛应用于通讯系统，雷达系统，微波无线电系统，军事，研发实验室等。射频与微波环行器是一种常用的仪器设备，所以需要用校准的方式进行量值溯源。 射频与微波环行器的生产厂家，有优译有限公司、深圳洲天时代技术有限公司等。射频与微波环行器应用广泛，但目前没有针对射频与微波环行器的校准规范。为确保射频与微波环行器的性能，亟需制定射频与微波环行器校准规范。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 射频与微波环行器应用广泛，是一种常用的仪器设备，所以需要校准。制定射频与微波环行器校准规范，推广校准方法和技术，可满足射频与微波环行器的校准需求，具有较好的社会效益和推广应用前景。 - 查新结果 目前没有相应的校准规范，因此制定射频与微波环行器校准规范十分必要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 一、 计量技术规范的适用范围： 射频与微波环行器 二、 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：PE8406、UIYBCC1316A、RC1316HK-265400 计量特性的技术指标为： 1. 频率范围：DC~67GHz 2. 插入损耗：<1.6dB 3. 隔离度：>15dB 4. 驻波比：<1.5 5. 承受功率：10W 三、主要测量标准的技术指标； 1. 网络分析仪 频率范围：9kHz~67GHz 动态范围：>80 dB 幅度测量最大允许误差：±0.6 dB 电压驻波比测量最大允许误差：±0.03 2. 信号发生器 频率范围：9kHz~67GHz 电平范围：-120dBm~+10dBm - 功率放大器 频率范围：9kHz~67GHz 额定输出功率：10W 4.通过式功率计 频率范围：9kHz~4GHz 功率：0.1W~100W 5.终端式中功率计 频率范围：9kHz~67GHz 功率：0.1W~10W 四、主要计量项目的技术原理 1. 插入损耗 仪器连接如图1所示，使用网络分析仪进行校准。 图1 插入损耗校准 2. 隔离度 仪器连接如图2所示，使用网络分析仪进行校准。 图2 隔离度校准 3. 驻波比 仪器连接如图3所示，使用网络分析仪进行校准。 图3 驻波比校准 - 承受功率 仪器连接如图4所示，调节信号发生器的输出功率，使通过式功率计/终端式中功率计达到需要的功率值。稳定一段时间后，关闭信号发生器的输出功率，重复1~3的测试项目，与之前的测试结果进行比较，若无明显变化则说明被测射频与微波环行器能够承受该功率。 图4 承受功率校准 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 该仪表的校准目前没有可依据的部门或国家校准规范，不涉及国内外专利等知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年1月18日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年1月18日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年1月18日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。