附件3：

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 建筑材料氙灯耐气候试验箱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 建筑材料工业技术监督研究中心 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王桓 |  |  | 联系电话 |  | 13641350055 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 英贝儿（天津）测控设备有限责任公司、沈阳合兴自动化设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 建筑材料氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害，人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料，改造现有材料，以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性。 目前，还没有相关的仪器校准规范，行业内建筑材料氙灯耐气候试验箱质量参差不齐，急需编制氙灯耐气候试验箱校准规范，这将有利于规范市场、提升相关产品的质量，对促进我国新材料研发产业的发展起到积极作用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 本规范适用于氙灯耐气候试验箱。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： 主要特性：辐照度、试验箱黑板（黑标准）温度、试验箱相对湿度、喷淋/干燥周期。 主要技术指标执行GB/T 16259-2008或者GB/T 16422.2-2014。 辐照度：示值偏差≤10% 试验箱黑板（黑标准）温度：65℃±3℃或100℃±3℃。 试验箱相对湿度：(50±5)%和(65±5)% 喷淋/干燥周期。(18/102) min±0.5min 3.计量技术规范的计量项目： 辐照度、试验箱黑板（黑标准）温度、试验箱相对湿度、喷淋/干燥周期示值偏差。 4.主要计量项目的技术原理: 测量原理是辐照度、试验箱黑板（黑标准）温度、试验箱相对湿度、喷淋/干燥周期经由国家法定计量检定机构或经国家授权的计量技术机构直接溯源。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国内外目前没有检索到氙灯耐气候试验箱的计量检定规程和校准规范。 未发现涉及知识产权和专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。