附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 数字视频信号发生器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 韩东 |  |  | 联系电话 |  | 13520603806 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司、工业和信息化部电子第五研究所 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 数字视频信号发生器可产生符合各种接口协议和视频格式的数字视频信号。广泛应用在电视机、显示器、手机等数字显示终端产品的研制、检测和数字多媒体系统的建设、测试等领域，同时也是常用的视频计量仪器。 - 由于目前国内没有数字视频信号发生器校准规范，数字视频信号发生器都是依据模拟视频信号发生器、仪器使用说明书等进行校准，并且多数只是功能检查，因此有必要编制数字视频信号发生器的校准规范来弥补这一空缺。 - 编写数字视频信号发生器校准规范可以解决目前数字视频信号发生器核心参数不能校准的问题，直接对眼图、协议、视频电平、非线性失真、K系数、多波群频响、Sinx/x频响和群时延、信噪比、伴音等项目进行校准，并给出直观的校准结果有利于保障被校数字视频信号发生器产生的视频信号准确可靠。 - 国家、本行业、其他行业均没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于数字视频信号发生器的校准。 - 计量特性（典型仪器：R&S公司的DVSG和Chroma公司的2234）： 眼图： 数字分量并行接口（参考R&S公司技术文档——High-Definition Multimedia Interface Specification Version2.0a）： 幅度：400mV~1200mV。 上升/下降时间（20%~80%）：≥42.5ps。 时钟抖动：≤0.3TBit。 数字分量串行接口（参考SMPTE 259M-1997、SMPTE 292M-1996、SMPTE 424M-2006）： 幅度：720mV ~880mV。 上升/下降时间（20%~80%）：SD：500ps~1500ps；HD：100ps~270ps；HD-3G：50ps~135ps。 抖动：≤0.2UI。 视频电平：范围：RGB（full）：8bit ：0~255；10bit：0~1023；12bit：0~4095；RGB（limited）：8bit ：64~235；10bit：64~940；12bit：1024~3760；YPbPr：8bit：Y：16~235，PbPr：16~240；10bit：Y：64~940，PbPr：64~960；12bit：Y：1024~3760，PbPr：1024~3840；最大允许误差：8bit ：±2；10bit：±8；12bit：±32。 非线性失真：≤1%。 K系数：≤2%。 多波群频响：±1 dB。 Sinx/x：频响：±1 dB，群时延±30ns。 信噪比：≥ 50 dB。 伴音： 频率：范围：20Hz~20kHz；最大允许误差：±0.3%； 电平：范围：-80dBFs~0；最大允许误差：±1dB； 失真：≤0.1%。 - 主要测量标准技术指标： 眼图测试仪 眼图幅度测量范围：400mV~1200mV；最大允许误差：±5%； 上升下降时间：≥30ps；最大允许误差：±5%； 时钟抖动测量范围：（0~1）TBit；最大允许误差：±5%。 数字视频分析仪 协议测试：具有音频协议和视频协议测试功能； 视频电平：测量范围：8bit ：0~255；10bit：0~1023；12bit：0~4095；最大允许误差：8bit ：±1；10bit：±4；12bit：±16； 非线性失真测量范围：0~10%；最大允许误差：±0.3%； K系数测量范围：0~10%；最大允许误差：±0.6%； 多波群频率测量范围：0.5MHz ~30MHz，最大允许误差：±1%； 多波群频响测量范围：-3dB ~3dB，最大允许误差：±0.03dB； Sinx/x频响测量范围：-3dB ~3dB，最大允许误差：±0.3dB； Sinx/x群时延测量范围：-50ns ~50ns，最大允许误差：±10ns； 音频频率测量范围：20Hz~20kHz；最大允许误差：±0.1%； 音频电平测量范围：20Hz~20kHz；-80~0dBFs；最大允许误差：±0.3dB； 音频失真测量范围：20Hz~20kHz；0%~10%；最大允许误差：±0.03%； - 简要描述主要计量项目的技术原理： 计量项目：眼图、协议、视频电平、非线性失真、K系数、多波群频响、Sinx/x频响和群时延、视频信噪比、伴音。 校准方法： 眼图： 数字视频信号发生器 眼图测试仪 图1 眼图校准连接图 仪器连接见图1，将数字视频信号发生器的输出端与眼图测试仪的输入端相连。设置数字视频信号发生器的视频格式，发送数字视频测试信号，记录眼图分析仪中的眼图幅度、上升/下降时间、时钟抖动的测量值。 协议： 数字视频信号发生器 数字视频分析仪 图2 协议校准连接图 仪器连接见图2，将数字视频信号发生器的输出端与视频分析仪的输入端相连。设置数字视频信号发生器的视频格式，发送数字视频测试信号，打开数字视频分析仪的音视频协议测量功能，记录音视频协议的实测值。 视频参数： 仪器连接见图2，将数字视频信号发生器的输出端与视频分析仪的输入端相连。设置数字视频信号发生器的视频格式，分别发送彩条、五阶梯/斜坡、 2T正弦平方波和条脉冲、多波群、 Sinx/x、平场/斜坡测试信号，打开数字视频分析仪的彩条、非线性失真、多波群、 Sinx/x频响和群时延、信噪比测量功能，记录相应的测量值。 伴音： 仪器连接见图2，将数字视频信号发生器的输出端与视频分析仪的输入端相连。设置数字视频信号发生器的音频频率和电平，打开数字视频分析仪的音频测量功能，记录音频频率、音频电平、音频失真的测量值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国没有相关技术规范； - 没有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。