附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 罗氏泡沫仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李萌 |  |  | 联系电话 |  | 18616793585 |
| 任务年限 |  | 2024年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他 行业需求 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义 罗氏泡沫仪被广泛应用于精细化工、石油化工行业，用以测定洗涤剂中表面活性剂的发泡力。发泡力是指产品产生泡沫的能力，它是评定表面活性剂含量的一项重要指标。泡沫的测量方法有很多，如气流法、搅拌法、倾泻法、震荡法。目前，最常为采用的测定泡沫的方法是Ross-Miles法（倾泻法）。罗氏泡沫仪由滴液管、刻度量管和配套恒温装置组成。一定量的被测试样由于自由落体的重力相互碰撞而产生泡沫，通过测量泡沫高度来评价其起泡性和泡沫的稳定性。 根据《中国制造2025》规划纲要精神，全面推行绿色制造势在必行。洗涤剂中的泡沫过高会造成漂洗困难，导致水资源浪费；泡沫过低又会引起消费者对洗涤剂去污能力的质疑。因此，确保发泡力量值的准确性就显得尤为重要。《GB/T 13173-2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法》、《GB/T 29679-2013 洗发液 洗发膏》和《ASTM D1173-2007（2015）Standard Test Method for Foaming Properties of Surface-Active Agents》均提出了用Ross-Miles法进行洗涤剂发泡力测定的试验方法，此外《SY/T 6465-2000 泡沫排水采气用起泡剂评价方法》中也提出了用Ross-Miles法进行气井泡沫排水采气用起泡剂的性能评价方法，但目前我国还尚未出台针对以Ross-Miles法的罗氏泡沫仪的检定规程或校准规范，为保证其量值准确性和溯源性，提高应用本设备行业的质量控制，迫切需要制定罗氏泡沫仪的计量技术规范。 2. 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 本校准规范可填补目前罗氏泡沫仪计量技术规范的空白，确保其量值准确性和溯源性。目前已有多家化妆品生产经营单位、科研院所有罗氏泡沫仪的计量需求，具有广阔的市场前景。本规范的制定，能够有效解决仪器的量值溯源问题，为仪器性能评价提供依据，给各计量机构校准工作提供参考，保证校准结果的量值统一。 3. 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 通过查询“国家计量技术规范全文公开系统”、“工业通信业标准化服务信息系统”等网站，罗氏泡沫仪尚无相应的国家、本行业或其他行业有关的计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 计量技术规范的适用范围 本校准规范适用于以Ross-Miles法进行发泡力测定的罗氏泡沫仪的计量校准。 2. 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以2151泡沫仪配HH-601恒温装置为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 计量项目; 技术要求. 1; 滴液管容量误差; （200±0.2）mL. 2; 刻度量管容量误差; （50±0.1）mL，（250±0.2）mL. 3; 刻度量管高度误差; ±0.5 mm. 4; 恒温装置温度波动度; ±0.5℃. - 主要测量标准的技术指标 序号; 计量项目; 设备名称及计量特性. 1; 滴液管容量误差; 电子天平：分度值不大于1mg 温度计：分度值为0.1℃. 2; 刻度量管容量误差. 3; 刻度量管高度误差; 高度尺：（0~1000）mm，分度值不大于0.1mm. 4; 恒温装置温度波动度; 二等标准铂电阻温度计. 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 4.1 滴液管和刻度量管容量误差 校准前对滴液管和刻度量管进行清洗，清洗后置于（20±5）℃环境中稳定至少4h，采用衡量法，根据测得的纯水质量、水温计算得到被检仪器在20℃时的实际容量，重复测量2次，2次的平均值和标称值之差即为设备的容量误差。 4.2 刻度量管高度误差 在（0~700）mm范围内，用高度尺均匀取不少于3个点分别进行3次测量，取平均值，计算得各点示值误差，所得示值误差绝对值的最大值即为刻度量管的高度误差。 4.3 恒温装置温度波动度 将恒温装置设定在指定温度，待其稳定后以多次测量中心点温度所得最大值与最小值之差为其温度波动度。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 《GB/T 13173-2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法》、《GB/T 29679-2013 洗发液 洗发膏》和《ASTM D1173-2007（2015）Standard Test Method for Foaming Properties of Surface-Active Agents》中均介绍了以Ross-Miles法进行洗涤剂发泡力测定的试验方法，但未涉及仪器的校准或检定等内容。《JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范》中阐述了恒温槽设备的校准方法，可作为温度参数的校准依据，但其未给出相关项目的技术要求作参考。《JJG 196-2006常用玻璃量器检定规程》适用于标称容量为（5~100）mL玻璃量器的检定，和罗氏泡沫仪中滴液管、刻度量管的计量参数和量程范围均不同。本校准规范适用于以Ross-Miles法进行发泡力测定的罗氏泡沫仪的计量校准，属于填补空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 本次申报的计量技术规范未发现有知识产权问题及涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。