江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XXXX-20XX

空气热老化试验设备校准规范

Calibration Specification for Hot Air Aging Test Equipments

（报批稿）

20XX-XX-XX发布                          20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局发布

空气热老化试验设备校准规范

JJF（苏） XXXX- 20XX

Calibration Specification for

Hot Air Aging Test Equipments

本规范经江苏省市场监督管理局于20xx年xx月xx日批准，并自20xx年xx月xx日起施行。

归  口 单 位：江苏省热工计量专业技术委员会

主要起草单位：江苏省计量科学研究院

参与起草单位：镇江市计量检定测试中心

常州检验检测标准认证研究院

常熟市环境试验设备有限公司

南京环科试验设备有限公司

本规范委托江苏省热工计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘虎生（江苏省计量科学研究院）

王洪冬（江苏省计量科学研究院）

刘晓辉（江苏省计量科学研究院）

本规范参与起草人：

史凌云（镇江市计量检定测试中心）

潘永杲（常州检验检测标准认证研究院）

陈国华（常熟市环境试验设备有限公司）

杨雪峰（南京环科试验设备有限公司）

目录

引言	II

1范围	1

2引用文件	1

3 术语	1

4 概述	2

5计量特性	2

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 负载条件	3

6.3 测量标准及其他设备	3

7校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	4

7.3 数据处理	6

8 校准结果表达	8

9 复校时间间隔	9

附录A 空气热老化试验设备校准记录参考格式	10

附录B 空气热老化试验设备校准结果参考格式	12

附录C 空气热老化试验设备温度偏差校准结果不确定度评定示例	13

附录D 空气热老化试验设备换气率校准结果不确定度评定示例	16

附录E 干空气密度表	21

# 引言

JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1071《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

空气热老化试验设备校准规范

# 1范围

本规范适用于温度范围为（室温~500）℃、换气率范围（0~200）次/h，工作室容积不大于10m3的空气热老化试验设备（以下简称试验设备）的校准，其他范围的热老化设备也可参照本规范进行校准。

# 2引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1101环境试验设备温度、湿度参数校准规范

GB/T 5170.1-2016电工电子产品环境试验设备检验方法第1部分：总则

GB/T 2951.12-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分：通用试验方法热老化试验方法

JB/T 7444-2018空气热老化试验箱

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

3.1空气热老化试验设备hot air aging test equipment

空气热老化试验设备是具有规定的温度和新风换气率的环境模拟试验设备。

3.2 换气率 ventilation rate [3.2 JB/T 7444-2018修]

试验设备在给定温度和时间内的新风换气次数。

3.3 工作空间 working space

试验设备内用于放置试验样品的空间。

3.4 稳定状态 steady state [3.3 JJF 1101-2019]

试验设备工作空间内任意点的温度变化量达到设备本身性能指标要求时的状态。

3.5温度偏差  temperature deviation [3.2.4 GB/T 5170.1-2016]

试验设备稳定状态下，工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的上、下偏差。

3.6温度波动度  temperature fluctuation [3.6 JJF 1101-2019]

试验设备稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间内任意一点温度随时间的变化量。

3.7温度均匀度  temperature uniformity [3.2.8 GB/T 5170.1-2016]

试验设备稳定状态下，工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的最大差值。

3.8表面温度surface temperature

试验设备在最高工作温度或客户指定的工作温度运行时，其箱体外壳表面的温度。

3.9加热电能 heating electric energy

试验设备稳定状态下，用于加热进入试验设备箱体内部空气所消耗的电能。

# 4 概述

空气热老化试验设备是以空气为介质，控制温度和换气率的试验设备，主要用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑料产品及橡胶制品的换气老化性能的检测，考核和判断试验样品在高温环境条件下贮存和使用的适应性。空气热老化试验设备主要由试验箱体、电气系统、热风循环（自然对流或强制对流）系统等部分组成。

# 5计量特性

空气热老化试验设备主要技术要求见表1。

表1主要技术指标

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （室温～200）℃ | （200～300）℃ | （300～500）℃ |
| 温度偏差（℃） | ±2 | ±3 | ±5 |
| 温度波动度（℃） | ±2 | ±3 | ±4 |
| 温度均匀度（℃） | 4 | 7 | 10 |
| 表面温度（℃） | ≤(室温+35) ℃ | ≤(室温+35+（Tmax-200）/10) ℃ |  |
| 换气率 | 符合用户实际使用要求 |  |  |
| 注1：Tmax为试验设备最高工作温度； 注2：以上技术指标不用于合格性判断，仅供参考。 |  |  |  |

# 6 校准条件

### 6.1 环境条件

环境温度：（15～35）℃

相对湿度：不大于85%

设备周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源以及较强空气对流等影响。环境条件还应满足被校仪器、所用标准仪器和其它配套设备正常使用的其它要求。

### 6.2 负载条件

一般在空载条件下校准，根据用户需要可以在负载条件下进行校准，但应说明负载的情况。

### 6.3测量标准及其他设备

测量标准的技术指标见表2：

表2 测量标准技术指标

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度巡检仪 | （0~500）℃ | 分辨力：不低于0.01 ℃，与传感器配套使用时温度修正值扩展不确定度不大于被校设备温度偏差的1/3 |
| 2 | 表面温度计 | （0~200）℃ | 最大允许误差：±0.5℃ |
| 3 | 电能表 | （0.1~380）V （0.1~100）A （45~65）Hz | 准确度等级：0.2级及以上 |
| 4 | 计时器 | （0~3600）s | 最大允许误差：±0.5s/d |
| 5 | 钢卷尺 | （0~3）m | 准确度等级：1级 |
| 注1：标准器的测量范围为一般要求，使用中应能覆盖被校设备的实际测量范围； 注2：也可选用技术指标满足上述要求的其他测量标准。 |  |  |  |

# 7校准项目和校准方法

### 7.1 校准项目

空气热老化试验设备校准项目为温度偏差、温度波动度、温度均匀度、表面温度和换气率。

### 7.2校准方法

7.2.1稳定时间

温度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般当温度达到设定值后，强制对流式试验设备继续稳定30min，自然对流式试验设备继续稳定60min（或使用说明书注明的稳定时间）后，开始校准。如果在规定的稳定时间之前能够确认试验设备达到稳定状态，可以提前开始校准；稳定时间以试验设备达到稳定状态为原则和判断标准。

7.2.2换气率的校准

7.2.2.1 气门关闭试验设备的平均功率

关闭试验设备的所有通风口，密封进出气孔、测试孔及有可能进行箱体内外空气流通交换的部位。将电能表接入试验设备加热系统，开启试验设备，在箱内温度达到设定值并进入稳定状态后，在0.5h或更长时间测量气门关闭时的加热电能（耗电量）W1，换算成平均功率P1。

7.2.2.2 气门开启试验设备的平均功率

拆去全部密封，调节进出气孔的位置，在箱内温度达到设定值并进入稳定状态后，以同样方法测量试验设备气门开启时的加热电能（耗电量）W2，换算成平均功率P2。

7.2.2.3环境温度的测量

换气率校准中环境温度测量点位于距试验设备进风口约2m且与进风口在同一水平面上，并距其他物体至少1m。在测量试验设备气门开启状态下加热电能的同时段内进行环境温度的测量，测量时间30min，测量间隔2min，取平均值作为环境温度的测量结果。

7.2.3温度的校准

7.2.3.1 温度测量点位置

测量点的位置应布放在设备工作空间内的三个校准层面上，称为上、中、下三层，中层为通过工作空间几何中心的平行于底面的校准工作面，测试点与工作室内壁的距离不小于各边长的1/10，遇风道时，此距离可加大，但不应超过500mm。如果设备带有样品架或样品车时，下层测试点可布放在样品架或样品车上方10mm处。

测量点位置也可根据用户实际工作需求进行布置。

7.2.3.2温度测量点数量

温度测量点的数量用1、2、3……数字表示。

a） 设备容积小于2m3时，测量点为9个，5点位于设备工作空间中层几何中心处，如图1所示。

1             2

4             3

上层                        中层                      下层

5

6            7

9            8

门                         门                         门

图1测试点布置（9点）

b）设备容积大于2m3时，测量点为15个，15点位于设备工作空间中层几何中心处，如图2所示。

1             2

5

4             3

上 层                        中 层                     下 层

11

14     15     12

13

6             7

10

9             8

门                         门                         门

图2测试点布置（15点）

c）根据用户要求或实际需要增加或减少测量点时，应图示说明。

7.2.3.3温度校准条件

温度的校准在测量试验设备气门开启状态下加热电能的同时段内进行，试验设备换气孔大小应固定在换气率校准时的位置。

a）校准温度点的选择

校准温度点一般根据用户的要求选择温度校准点，或者选择设备使用范围的上限、下限和中间温度点。

b）测量时间和间隔

试验设备达到设定温度并稳定后，开始记录各测量点温度值。测量时间30min，测量间隔为2min，记录16组数据。

测量时间和测量间隔可根据设备实际运行状态和用户需求确定，并在原始记录和校准证书中注明。

7.2.4表面温度的校准

表面温度一般选择试验设备的最高工作温度，也可根据用户的要求选择其他温度进行校准。在试验设备箱内温度第一次达到设定温度并稳定2h后，使用表面温度计测量箱体表面，一般选择在距门缝、观察窗、排气孔等不少于三个位置的周围80mm区域内进行测量，测量时表面温度计测量端与所测箱体表面应紧密贴合，记录各位置2min内所测温度的最大值。

### 7.3 数据处理

7.3.1 温度偏差

试验设备在稳定状态下，实际工作区域各测量点在规定时间内进行m次测量，记录n个测量点温度值tij（测量次数i=1,2,…,m；测量点数j=1,2,…,n），按照公式（1）、（2）计算温度上、下偏差。

Δtmax=tmax−tN    …………………………… （1）

Δtmin=tmin−tN    …………………………… （2）

式中：——温度上偏差，℃；

——温度下偏差，℃；

tmax——规定时间内实测最高温度，℃；

tmin——规定时间内实测最低温度，℃；

tN——设定温度，℃。

7.3.2 温度均匀度

试验设备在稳定状态下，工作空间各校准点每次测量中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。

Δtu=i=1n(timax−timin)n   ……………………… （3）

式中：Δtu——温度均匀度，℃；

timax——各校准点在第i次测得的最高温度，℃；

timin——各校准点在第i次测得的最低温度，℃；

n——测量次数。

7.3.3 温度波动度

试验设备在稳定状态下，实际工作区域n个测量点在在规定时间内测量m次，计算每个测量点m次实测值中最大值tjmax与最小值tjmin之差的一半得到该测量点的温度波动度Δtfj（测量点数j=1,2,…,n），加上“±”号，取全部测温点中波动最大值作为温度波动度Δtf。

Δtfj=±(tjmax−tjmin)2    ……………………  （4）

式中：Δtfj——测量点j的温度波动度，℃；

tjmax——测量点j在m次测量中的最高温度，℃；

tjmin——测量点j在m次测量中的最低温度，℃。

7.3.4 表面温度计算

表面温度取各位置测量结果tk（测量位置数1,2,…,k）中的最高温度作为试验设备表面温度的测量结果tb。

tb=tkmax            ……………………  （5）

7.3.5 换气率计算

按公式（1）计算试验设备的换气率（每小时换气次数）N。

N=hs(P2−P1)cpVd(t2−t1)           ……………………  （6）

P1=W1T1               ……………………  （7）

P2=W2T2               ……………………  （8）

式中：N——换气率，次/h；

hs——系数（hs=3600）；

W1——气门关闭时测得的加热电能，Wh；

W2——气门开启时测得的加热电能，Wh；

T1——气门关闭时的电能测量时间，h；

T2——气门开启时的电能测量时间，h；

P1——气门关闭时的平均功率，W；

P2——气门开启时的平均功率，W；

cp——常压下空气的比热容，J/（g·℃），（cp 通常取1.003 J/（g·℃））；

t1——环境温度，为环境温度测量点实测温度的平均值，℃；

t2——工作空间温度，为工作空间内各测量点实测温度的平均值，℃；

V——试验设备箱内（含风道）容积，L；

d——试验时的环境空气密度，g/L，见附录E。

注1：以上所测温度值均应加入修正值使用；

注2：对于使用浮子流量计控制换气率的试验设备，可根据用户要求依据JJG 257-2007《浮子流量计检定规程》对浮子流量计进行检定或校准。

# 8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。在使用过程中经过修理、更换重要元器件等的一般需重新校准。

附录A空气热老化试验设备校准记录参考格式

空气热老化试验设备校准记录参考格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号： |  |  |  |  | 证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准考核证书有效期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 依据的技术文件 |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 标准器检定 证书有效期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度/最大允许误差/准确度等级 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 温度 ℃ |  |  | 相对湿度 % |  |  |  |  | 负载条件 |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设定温度 |  |  |  |  | ℃ |  |
| 温度参数 计量单位℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面 温度 | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大值 |  | 不确定度 |  |  |
|  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度上偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度波动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度下偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |

| 换气率参数 计量单位℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验设备箱内（含风道）容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.试验设备状态：气门关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热电能W1（Wh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.试验设备状态：气门开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定 温度 | 次数 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | ….. |  | 平均值 |  |
|  | 箱内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热电能W2（Wh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.换气率计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定温度 （℃） |  | 箱内温度 （℃） |  | 环境温度 （℃） |  | 换气孔 开度% |  | 测量时间 （min） |  | 气门关闭时平均功率（W） |  | 气门开启时平均功率（W） |  | 换气率 （次/h） |
| 不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B空气热老化试验设备校准结果参考格式

空气热老化试验设备校准结果参考格式

1.布点位置

1             2

4             3

上 层                      中 层                     下 层

5

6             7

9              8

门                         门                         门

注：1.试验设备箱内（含风道）容积：

2.负载条件：

2.校准结果表达

| 设定温度（℃） | 校准结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换气率 （次/h） | 表面温度 （℃）/位置 | 温度偏差 （℃） | 温度波动度（℃） | 温度均匀度（℃） |
| 不确定度： |  |  |  |  |  |

附录C空气热老化试验设备温度偏差校准结果不确定度评定示例

空气热老化试验设备温度偏差校准结果不确定度评定示例

C.1校准方法

按照本规范对温度偏差的校准要求，温度测量点按规范要求布置。将热老化试验设备调节到设定温度开启运行。稳定后开始记录温度示值及各测量点的温度值，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据。

计算16组数据中各测量点实测最高温度与设备设定温度的差值，即为温度上偏差；16组数据中各测量点实测最低温度与设备设定温度的差值，即为温度下偏差。

本部分以温度上偏差为例进行不确定度评定。

C.2测量模型

温度偏差公式:

Δtmax=tmax−tN                            （C.1）

Δtmax=tmin−tN                            （C.2）

式中：——温度上偏差，℃；

——温度下偏差，℃；

tmax——规定时间内实测最高温度，℃；

tmin——规定时间内实测最低温度，℃；

tN——设定温度，℃。

由于公式（C.1）和(C.2)评定方法一致，因此本文仅以温度上偏差为例进行不确定度评定。

C.3  灵敏系数

C.3.1 对公式（C.1）各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

=1

C.4  标准不确定度分量

不确定度来源：标准器测量重复性及分辨力，标准器修正值，标准器稳定性，热老化设备设定值分辨力。

C.4.1 标准器引入的不确定度分量

C.4.1.1 标准器温度测量重复性及分辨力引入的标准不确定度u1评定

在100℃校准点重复测量16次，标准偏差s用下式计算得到：

s=i=1n[ti−t]2n−1=0.05℃                   （C.3）

标准器分辨力为0.01℃，由此引入的标准不确定度为0.0029℃，小于重复测量标准偏差s，因此：u1=s=0.05℃。

C.4.1.2标准器温度修正值引入的标准不确定度u2评定

标准器温度修正值的不确定度0.06℃，，则：

u2=Uk=0.062=0.03℃

C.4.1.3标准器稳定性引入的标准不确定度u3的评定

标准器稳定性取两年变化的最大值0.20℃，区间半宽为0.10℃，服从均匀分布，由此引入的标准不确定度为：u3=0.13=0.058℃

C.4.2设备温度设定值分辨力引入的标准不确定度分量u4的评定

设备温度设定值分辨力为0. 1℃，按均匀分布，由此引入的标准不确定度为：

u4=0.123=0.029℃

C.5  合成标准不确定度的计算

C.5.1  标准不确定度分量汇总表见表C.1

表C.1  温度偏差校准标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |  ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 1 | 测量重复性 | 0.05℃ | 0.05℃ |
| u2 | 1 | 标准器温度修正值 | 0.03℃ | 0.03℃ |
| u3 | 1 | 标准器稳定性 | 0.058℃ | 0.058℃ |
| u4 | -1 | 设定值分辨力 | 0.029℃ | 0.029℃ |

C.5.2  合成标准不确定度的计算

由于u1、 u2、u3、u4互不相关，合成标准不确定度按下式计算

uc=(c1u1)2+(c1u2)2+(c1u3)2+(c2u4)2=0.09℃       （C.4）

C.6  扩展不确定度评定

取包含因子k=2，温度上偏差校准扩展不确定度为：U=k×uc=0.2℃（k=2）

# 附录D空气热老化试验设备换气率校准结果不确定度评定示例

空气热老化试验设备换气率校准结果不确定度评定示例

D.1校准方法

使用0.1级三相标准电能表、温度巡回检测仪对一台RL100型热老化试验设备的换气率参数进行校准，温度设定值为120℃。

D.2测量模型

N=hs(P2−P1)cpVd(t2−t1)                           （D.1）

式中：N——换气率，次/小时；

hs——系数（hs=3600）；

P1——气门关闭时的平均功率，W；

P2——气门开启时的平均功率，W；

cp——常压下空气的比热容，J/（g·℃），（cp =1.003 J/（g·℃））；

t1——环境温度，为环境温度测量点实测温度的平均值，℃；

t2——工作空间温度，为工作空间内各测量点实测温度的平均值，℃；

V——试验设备箱内（含风道）容积，L；

d——试验时的环境空气密度，g/L。

由于根据测量模型计算各分量灵敏系数较为复杂，因此采用变量替换的方法，设

ΔP=P2−P1，Δt=t2−t1，测量模型转换为：

N=hsΔPcpVdΔt                            （D.2）

式（D.2）全部为积商形式，且各分量独立不存在相关性，可采用相对合成不确定度方式进行评定，即：

urel(N)=urel2(P)+urel2(t)+urel2(V)+urel2(d)

=(u(P)P)2+(u(t)t)2+(u(V)V)2+(u(d)d)2       （D.3）

D.3输入量P的标准不确定度urel(P)的评定

urel(P)来源于测量重复性及标准电能表测量误差。

D.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1rel(P)

设定值为120℃时使用标准电能表得到设备在密封状态下平均功率P1，然后打开换气孔，稳定时间后，得到开启状态下的平均功率P2，重复测量3次，采用极差法计算实验标准偏差，测量结果如表D.1所示：

表D.1

| 测量次数 | P1（W） | P2（W） | △P（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 152.0 | 169.0 | 17.0 |
| 2 | 151.3 | 168.7 | 17.4 |
| 3 | 152.7 | 169.9 | 17.2 |
| 平均值 | 152.0 | 169.2 | 17.2 |

s(P)=(17.4−17.0)1.69=0.24W

实际测量时一般要求单次测量，则重复性引入的标准不确定度即为实验标准偏差：u1(P)=s=0.24W，转换成相对标准不确定度：

u1rel(P)=u1(P)P=1.38%                     （D.4）

D.3.2标准电能表测量误差引入的标准不确定度u2rel(P)

标准电能表相对允许误差为±0.1%，服从均匀分布k=3，P1和P2同时具有该不确定度，合成应乘以2，则

u2rel(P)=0.1%×23=0.08%

因此输入量P引入的相对标准不确定度为：

urel(P)=u1rel2(P)+u2rel2(P)=1.38%             （D.5）

D.4输入量t的标准不确定度urel(t)的评定

urel(t)来源于测量重复性及温度巡检仪的修正值。

D.4.1 测量重复性引入的标准不确定度u1rel(t)

使用温度巡检仪同时测量环境温度t1和箱内温度t2，在30min内每隔2min进行16次测量，16次测量t1和t2的差值△t测量结果如表D.2所示，采用贝塞尔公式计算实验标准偏差：

表D.2

| 测量次数 | △t（℃） |
| --- | --- |
| 1 | 93.9 |
| 2 | 94.1 |
| 3 | 94.6 |
| 4 | 94.4 |
| 5 | 95.4 |
| 6 | 94.1 |
| 7 | 94.4 |
| 8 | 94.2 |
| 9 | 93.6 |
| 10 | 95.8 |
| 11 | 93.8 |
| 12 | 95.1 |
| 13 | 96.3 |
| 14 | 94.6 |
| 15 | 94.5 |
| 16 | 93.9 |
| 平均值 | 94.5 |

s(Δt)=i=1n(Δti−Δt)2n−1=0.75℃               （D.6）

取平均值作为测量结果，则重复性引入的标准不确定度为平均值实验标准偏差：u1(t)=s(Δt)n=0.19℃，转换成相对标准不确定度：

u1rel(t)=u1(t)Δt=0.20%                    （D.7）

D.4.2温度巡检仪修正值引入的标准不确定度u2rel(t)

温度巡检仪修正值引入的扩展不确定度为U=0.06℃（k=2），标准不确定度为0.03℃，t1和t2同时具有该修正值不确定度，合成应乘以2，则相对标准不确定度为：

u2rel(t)=0.03×2Δt=0.04%

因此输入量t引入的相对标准不确定度为：

urel(t)=u1rel2(t)+u2rel2(t)=0.20%              （D.8）

D.5输入量V的标准不确定度urel(V)

urel(V)来源于钢卷尺测量误差。

钢卷尺相对最大允许误差为±1%，取半宽为1%，服从均匀分布，体积为测量箱体长宽高的乘积，因此为三者合成，则

urel(V)=(1%3)2+(1%3)2+(1%3)2=1.00%

D.6输入量d的标准不确定度urel(d)

urel(d)来源于空气密度的变化。

本次测量环境温度在（25～27）℃范围内变化，由此造成空气密度变化范围为（1.185～1.177）g/L，服从均匀分布，空气密度实际值取1.181 g/L，则

urel(d)=(1.185−1.177)2×3×1.181=0.20%

D.7合成标准不确定度的计算

D.7.1  标准不确定度分量汇总表见表D.3

表D.3换气率校准标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量u(xi) |  | 不确定度来源 | 分量相对标准 不确定度 | 输入量相对标准 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urel(P) | u1rel(P) | 电能表测量重复性 | 1.38% | 1.38% |
|  | u2rel(P) | 电能表测量误差 | 0.08% |  |
| urel(t) | u1rel(t) | 温度测量重复性 | 0.20% | 0.20% |
|  | u2rel(t) | 温度测量误差 | 0.04% |  |
| urel(V) |  | 体积测量误差 | 1.00% | 1.00% |
| urel(d) |  | 空气密度变化 | 0.20% | 0.20% |

D.7.2 合成标准不确定度的计算

由于上述各分量互不相关，合成相对标准不确定度ucrel按下式计算：

ucrel=(urel(P))2+(urel(t))2+(urel(V))2+(urel(d))2=1.7%        （D.9）

D.8扩展不确定度评定

取包含因子k=2，相对扩展不确定度为：Urel=k×ucrel=4%（k=2）

本次换气率测量结果为N=12次/小时，则绝对扩展不确定度为：

U=N×ucrel=4%×12=0.48次/小时≈1次/小时（k=2）

附录E干空气密度表

干空气密度表

| 温度℃ | 密度g/L | 温度℃ | 密度g/L | 温度℃ | 密度g/L | 温度℃ | 密度g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.288 | 11 | 1.243 | 21 | 1.201 | 31 | 1.161 |
| 2 | 1.284 | 12 | 1.239 | 22 | 1.197 | 32 | 1.157 |
| 3 | 1.279 | 13 | 1.235 | 23 | 1.193 | 33 | 1.154 |
| 4 | 1.275 | 14 | 1.230 | 24 | 1.189 | 34 | 1.150 |
| 5 | 1.270 | 15 | 1.226 | 25 | 1.185 | 35 | 1.146 |
| 6 | 1.265 | 16 | 1.222 | 26 | 1.181 | 36 | 1.142 |
| 7 | 1.261 | 17 | 1.217 | 27 | 1.177 | 37 | 1.139 |
| 8 | 1.256 | 18 | 1.213 | 28 | 1.173 | 38 | 1.135 |
| 9 | 1.252 | 19 | 1.209 | 29 | 1.169 | 39 | 1.132 |
| 10 | 1.248 | 20 | 1.205 | 30 | 1.165 | 40 | 1.128 |