| ICS | 59.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | W55 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

口罩 有毒有害物质的测定

第1部分：重金属

Face mask-Determination of toxic and hazardous substance-

Part 1: Heavy metals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB 32/T XXXX《口罩 有毒有害物质的测定》的第1部分。DB 32/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：重金属

——第2部分：禁用偶氮染料

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院、南京海关工业产品检测中心、苏州注视科技有限公司、江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司、国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心、南京师范大学、中国科学院南京地理与湖泊研究所、苏州大学、盛虹集团有限公司、江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心。

本文件主要起草人：张彤、蒋洁蓉、周佳、张涛、钱凯、田会双、牛利芳、吴丽娜、沈幸、程献伟、高欢、赵学谦、顾海燕、张艺琦。

引言

在呼吸道传染病流行期间，日常佩戴口罩有着至关重要的意义，配戴口罩可以减少感染或被感染。据有关报道，戴口罩与不戴口罩相比，传染率最低可减少至1.5%。近年来，为适应时尚、个性化消费需求，各类五颜六色的彩虹色口罩或五彩缤纷的印花口罩在市场上受到消费者的欢迎，口罩成为与口、面、鼻“亲密接触”的“新”日用消费品。佩戴使用这类口罩时，其材料安全性，如有毒有害物质的含量，逐渐受到生产者、经销商、消费者、市场监管部门等社会各界的关注。根据口罩用纺织材料的特性，在现有标准的基础上，研制更具有针对性的测试方法系列标准是回应社会各界关注最有效的途径。

DB 32/T XXXX由两部分构成。

——第1部分：重金属。

——第2部分：禁用偶氮染料。

口罩 有毒有害物质的测定

第1部分：重金属

警告--使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件描述了采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES）测定口罩中砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铬（Cr）、铜（Cu）、汞（Hg）、镍（Ni）、铅（Pb）、锑（Sb）和锌（Zn）十种重金属元素含量的原理、试剂、仪器和装置、分析步骤、结果计算与表示、定量限和精密度以及试验报告。

本文件适用于口罩产品中砷、镉、钴、铬、铜、汞、镍、铅、锑和锌各重金属元素总量的测定。口罩中塑料、金属等辅料部件除外。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限值表示与判定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样经浓酸消解、稀释定容后,用电感耦合等离子体发射光谱仪在适当条件下测定砷、镉、钴、铬、铜、汞、镍、铅、锑和锌十种重金属元素的发射强度，对照标准工作曲线确定各重金属离子的浓度，计算出试样中重金属的总量。

试剂

除非另有说明，仅使用分析纯或以上级别的试剂和 GB/T 6682 规定的二级水或以上级别的水。

浓硝酸

密度为 1.4 g/mL（质量分数为 65%～68%）。

浓盐酸

密度为 1.18 g/mL（质量分数为 36%～38%）。

5%硝酸

取 50 mL 浓硝酸（5.1），用二级水定容至 1 000 mL。

10%盐酸

取 10 mL 浓盐酸（5.2），用二级水定容至 1 000 mL。

汞标准稳定剂

取 2 mL 金元素（Au）溶液（1 000 µg/mL），用 5% 硝酸溶液（5.3）稀释至 1 000 mL，用于汞标准溶液的配置。

标准储备溶液

各元素标准储备溶液可使用经国家认证并授予标准物质证书的标准物质或按如下方法配置。

除另有规定外，标准储备溶液在常温（15 ℃～25 ℃）下保存期为六个月，当出现浑浊，沉淀或颜色有变化等现象时，应重新制备。

砷（As）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.132 g恒重的三氧化二砷（As2O3），温热溶于 1.2 mL 氢氧化钠（100 g/L）溶液中，完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

镉（Cd）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.203 g 氯化镉（CdCl2·5/2H2O）溶于水，完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

钴（Co）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.263 g 无水硫酸钴[用硫酸钴（CoSO4·7H2O）于 500 ℃～550 ℃ 灼烧至恒重]，加 150 mL水，加热至溶解，冷却后完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

铬（Cr）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.283 g 重铬酸钾（K2Cr2O7）溶于水，完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

铜（Cu）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.393 g 硫酸铜（CuSO4·5H2O）溶于水，完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

汞（Hg）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.135 g 氯化汞（HgCl2）置于 100 mL 烧杯中，加入 20 mL 硝酸溶液（1+1），溶于水，完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

镍（Ni）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.448 g 硫酸镍（NiSO4·6H2O）溶于水，完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

铅（Pb）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.160 g 硝酸铅[Pb(NO3)2]溶于水，用 10 mL 硝酸溶液（1+9）溶解,完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度。

锑（Sb）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.274 g 酒石酸锑钾（C4H4KO7Sb·1/2H2O）溶于盐酸溶液（5.4），完全转移至 100 mL 容量瓶中，用盐酸溶液（5.4）稀释到刻度。

锌（Zn）标准储备溶液 （1 000 µg/mL）

称取 0.44 g 硫酸锌（ZnSO4·7H2O）溶于水，完全转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释稀释到刻度。

标准工作溶液配置和储存 （10 µg/mL）

根据需要，分别移取适量砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌标准储备溶液于加有 5 mL 浓硝酸的 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为 10 µg/mL的标准工作溶液。

根据需要，移取适量汞标准储备溶液于 100 mL容量瓶中，用汞标准稳定剂（5.5）稀释至刻度，摇匀，配置成浓度为 10 µg/mL 的标准工作溶液。

此溶液有效期为七天，在 15 ℃～25 ℃ 下避光保存，若出现浑浊、沉淀或颜色有变化等现象时，应重新配制。

氩气（Ar）

纯度≥99.999%。

仪器和装置

分析天平：分度值为0.000 1 g。

微波消解仪：具有温度或压力控制系统。

消解容器：聚四氟乙烯、全氟烷氧基树脂（PFA）、聚六氟乙丙烯树脂（FEP）或石英材质。

移液管：0.5 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL。

容量瓶：25 mL、100 mL。

水相过滤膜：水系聚醚砜（PES）材质，孔径0.45 µm。

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

分析步骤

试样的制备与处理

制备

当样品由不同材质或不同色相的多组件时，应按不同组件分别取样。取有代表性样品，剪碎至 3 mm×3 mm 以下，混匀，称取约 0.2 g 试样两份（供平行试验），精确至 0.001 g。

消解

往装有待测试样的消解容器（6.3）中先后加入 6.0 mL 浓硝酸和 0.5 mL 浓盐酸，待试样和酸在室温下反应完全后，将消解容器（6.3）密封并放置于微波消解仪（6.2）中，消解程序参见附录A。消解完成后，在通风橱中将消解容器冷却至室温后打开消解容器。缓慢打开罐盖排气，将消解罐放置于控温电热板上于约 100 ℃ 加热 60 min。

定容

将消解后的溶液转移于 25 mL 容量瓶中，用少量 5% 硝酸溶液（5.3）淋洗消解容器 3次，合并淋洗液于容量瓶中，用 5% 硝酸（5.3）定容至刻度，混匀，过水相过滤膜（6.6），滤液应在 3 h 内用于ICP-OES（6.7）分析。

空白溶液的制备

除不加试样外，其余操作步骤同7.1.2～7.1.3。

测定

标准曲线绘制

除汞以外，将标准工作溶液用 5% 硝酸（5.3）逐级稀释成适当浓度的系列工作溶液，汞标准工作溶液用汞标准稳定剂（5.5）逐级稀释。根据试验要求和仪器情况，设置仪器的分析条件，点燃等离子体焰炬，待焰炬稳定后，在相应的波长下，按浓度由低到高的顺序测定系列工作溶液中各待测元素的光谱强度。以光谱强度为纵坐标，元素浓度（µg/mL）为横坐标，绘制标准工作曲线。

不同仪器的分析条件可能有所不同，部分ICP-OES的工作条件及待测元素的分析波长参见附录A。

空白和样液测试

按7.2.1所设定的仪器条件，测定空白溶液和样液（7.1.3）中各待测元素的光谱强度，从标准工作曲线上计算出各待测元素的浓度。

结果计算与表示

结果计算

试样中重金属i的含量按式（1）计算。

Xi=（Ci-C0）×V×Fm	()

式中：

Xi——试样中重金属元素i的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

Ci——样液中被测重金属元素i的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

C0——空白溶液中被测重金属元素i的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——样液的总体积，单位为毫升（mL）；

F——试样稀释倍数；

m——试样的质量，单位为克（g）。

结果表示

取两次测定结果的算术平均值作为试验结果，计算结果表示到小数点后两位。低于定量限时，试验结果为未检出。

定量限和精密度

定量限

本方法的定量限见表1。

重金属元素定量限

| 元素 | 定量限（mg/kg） |
| --- | --- |
| 砷（As） | 5.00 |
| 镉（Cd） | 5.00 |
| 钴（Co） | 5.00 |
| 铬（Cr） | 5.00 |
| 铜（Cu） | 30.00 |
| 汞（Hg） | 5.00 |
| 镍（Ni） | 5.00 |
| 铅（Pb） | 5.00 |
| 锑（Sb） | 30.00 |
| 锌（Zn） | 30.00 |
| 不同仪器的定量限会有差异，本方法定量限仅供参考。 |  |

精密度

在同一个实验室，同一个操作人员使用相同的设备，按照相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行的测试获得的两次检测结果的绝对差都不大于这两个测定值的算术平均值的 10%，以大于这两个测定值的算术平均值的 10% 的情况不超过 5% 为前提。

试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

采用的文件（本文件编号）；

试验日期；

样品的名称、来源及描述；

测试结果,需要时可按组件分别出具；

任何偏离本文件的细节或异常情况；

其他需要说明的事情。

（资料性）
微波消解程序

微波消解仪工作条件：

按照表A.1设置微波消解仪消解程序。

微波消解程序

| 阶段 | 温度/℃ | 升温时间/min | 保持时间/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 15 | 0 |
| 2 | 180 | 12 | 10 |
| 3 | 220 | 15 | 30 |
| 由于消解仪型号不同，不同实验室可采用不同的消解程序，保证样品消解完全即可。 |  |  |  |

（资料性）
ICP-OES仪器工作条件

ICP-OES仪器工作条件：

根据仪器设备不同，选择最佳分析条件。ICP-OES仪器工作条件见表B.1，元素的分析波长见表B.2。

ICP-OES仪器工作条件

| 工作参数 | 推荐值 |
| --- | --- |
| 进样流量 | 1.5 mL/min |
| 冷却气流量 | 15 L/min |
| 雾化器流量 | 0.9 L/min |
| 辅助气流量 | 1.5 L/min |
| 功率 | 1200 W |
| 积分次数 | 2 |
| 射频功率 | 1400 W |
| 观测方向 | 轴向观测 |

元素的分析波长

| 元素 | As | Cd | Co | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Sb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 189.0 228.8 | 214.4 226.5 228.8 | 238.9 237.8 | 267.7 283.5 | 324.7 327.3 | 194.2 184.9 | 230.3 231.6 | 220.3 261.4 | 231.1 206.8 252.8 | 213.9 206.2 |

参考文献

[1] GB/T 4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语